VIABILIDADE DO USO DO APARELHO PORTÁTIL ACCUTREND® PLUS PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE, LACTATO, TRIGLICÉRIDES E COLESTEROL SANGUÍNEO NA CLÍNICA MÉDICA DE EQUINOS

(VIABILITY OF PORTABLE DEVICE ACCUTREND® PLUS IN DETERMINATION OF BLOOD GLUCOSE, LACTATE, TRIGLYCERIDES AND CHOLESTEROL OF HORSES)

A. R. TEIXEIRA-NETO1*, R. G. BOTELHO1, K. E. SOUSA1, J. L. GOMES1, E. M. M. LIMA1

RESUMO

Comparou-se nesse estudo a determinação de quatro constituintes sanguíneos (glicose, lactato, triglicérides e colesterol), entre um aparelho portátil (Accutrend® Plus, ROCHE) e métodos laboratoriais convencionais. Foram analisados o sangue de 20 animais (11 machos e 9 fêmeas), de diversas raças com idades variando entre 5 e 15 anos e peso entre 260 e 490 kg. Após exame clínico completo de cada animal realizou-se punção da veia jugular externa para coleta de amostra sanguínea, de maneira que a mesma amostra, foi utilizada para determinação no aparelho portátil e no laboratório. Na comparação entre as metodologias, em relação a glicose, não foi notada diferença entre as médias (teste T de Student), e a correlação revelou-se fraca. Para o lactato observou-se divergência entre os dois métodos. Quanto aos triglicérides e colesterol foi possível apenas a análise descritiva dos resultados, devido as concentrações dos padrões fisiológicos de equinos em repouso, se apresentarem inferiores ao intervalo de leitura do aparelho. Este trabalho demonstrou que o uso do referido aparelho para determinação de glicose, lactato, triglícerides e colesterol não é adequado na clínica médica equina.

PALAVRAS-CHAVE: Bioquimicos. Equinos. Equipamento portátil. Química seca.

SUMARY

Determination of four blood constituints (glucose, lactate, triglicerids and cholesterol) were compared between a portable device (Accutrend® Plus, ROCHE) and laboratorial methods. There were analyzed blood from 20 horses (11 geldings and 9 mares, from various breeds with age and weight varying from 5 to 15 years old and 260 to 490 kg, respectively. After complete clinical examination, blood was withdrawn from venipunction of external jugular and the same sample were used to portable device and laboratorial determinations. Statistical analysis were used to compare the methodologies, revealing that glucosis data did not show any difference with a weak correlation and for lactate it was noticed diverging results. Data from triglicerids and cholesterol, could not be compared due to rest reference values for horses be below the range of reading of the portable device. The present study revealed that the use of Accutrend® Plus for glucosis, lactate, triglicerids, and cholesterol determinations,  is not adequate in equine internal medicine.

KEY WORDS: Biochemical. Dry chemistry. Horses. Portable device.

INTRODUÇÃO

A glicose é a principal fonte energética do organismo, de maneira que, o conhecimento das dosagens desse componente é muito importante para que se tenha a compreensão da situação metabólica de um animal (SWENSON & REECE, 1996). Existem diversos tipos de equipamentos capazes de determinar a glicose sanguínea, sendo os aparelhos de bancada mais precisos por utilizarem ambientes controlados, e os glicosímetros portáteis bastante eficazes.

Outra importante fonte energética do metabolismo anaeróbico é o lactato. Durante o exercício é liberado na corrente sanguínea para ser utilizado na formação de glicose a partir da gliconeogênese. Em repouso, sua concentração plasmática parece estar relacionada ao estado de condicionamento dos indivíduos treinados anaerobicamente (REHUNEN et al., 1982).

Os lipídeos atuam em diversas funções orgânicas e a interpretação dos resultados desse constituinte sanguíneo deve ser cautelosa, porque em alguns estados fisiológicos normais podem existir alterações do perfil lipídico. Por exemplo, o terço final de gestação causa um balanço energético negativo e consequentemente o aumento da concentração de triglicérides na circulação (SWENSON & REECE, 1996). O acompanhamento das concentrações lipídicas dos equinos é cada vez mais relevante, pois o índice de animais com síndrome metabólica está maior, decorrente da ingestão de dietas não balanceadas, ou suplementos, que são oferecidos por proprietários que acreditam estarem alimentando “melhor” seus animais.

Alguns dos aparelhos portáteis usados na veterinária são desenvolvidos para humanos, portanto não possuem o mesmo grau de sensibilidade na mensuração de componentes sanguíneos dos animais. Assim sendo, o presente trabalho procurou avaliar a viabilidade do uso do Accutrend® Plus, comparando seus resultados aos de métodos convencionais de análise laboratoriais na determinação de colesterol, triglicérides, glicose e lactato plasmático, de equinos em repouso, como método diagnóstico auxiliar na clínica médica de equinos.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram utilizados, 20 equinos (11 machos e 9 fêmeas) com idade variando entre 5 e 15 anos, pesando entre 260 e 490 kg. A obtenção de amostras de sangue através da venipunção da jugular externa realizou-se com todos animais em repouso. Antes das coletas de sangue, foi realizado exame clínico completo de cada animal.	Após o referido exame, foram coletadas amostras de sangue dos animais de maneira que parte era utilizada para fazer as determinações no aparelho portátil imediatamente após a coleta, e o restante era acondicionado em tubos com pressão negativa (Vacuette®), sendo um para testes bioquímicos, outro com EDTA para hemograma e o terceiro com fluoreto de sódio para mensuração de glicose e lactato. Todas as amostras foram acondicionadas em isopor com gelo e encaminhadas ao Laboratório de Patologia Clínica do Hospital Veterinário da UnB. No laboratório foram centrifugadas durante 5 minutos à 3000rpm e separados soro e plasma em alíquotas de 1,5 mL. O soro foi utilizado para a mensuração dos triglicérides e do colesterol com a utilização de kits enzimáticos (Liquiform/Labtest®), no analisador bioquímico semi-automático Bio2000. O hemograma foi realizado pelo aparelho pocH-100 iv Diff e a contagem diferencial foi obtida a partir de esfregaço sanguíneo corado com panótico.

As amostras de plasma foram congeladas em freezer e posteriormente acondicionadas em isopor com gelo e encaminhadas ao Laboratório de Farmacologia e Fisiologia do Esforço Equino na UNESP – Jaboticabal, onde foram mensurados lactato e glicose pelo aparelho YSI 2300 STAT PLUS, que realiza a mensuração através de eletrodos que determinam a corrente elétrica gerada pela reação catalizada pela glicose ou lactato oxidase (PLANCHE et al. 2001).

Para a comparação dos dados referentes a glicose e ao lactato, entre os resultados laboratoriais e os obtidos a partir do Accutrend®Plus, foram utilizados como métodos estatísticos o Teste T de Student com significância de p<0,05 e o teste de correlação de Pearson. Quanto aos triglicérideos e colesterol foi promovida apenas a análise descritiva dos dados, pois os resultados do aparelho portátil indicaram valores abaixo da faixa de leitura, por meio da palavra “LOW”.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Todos os animais utilizados na pesquisa eram provenientes do Hospital Veterinário de Grandes Animais da UnB que se encontravam em fase final de tratamento, sendo necessário somente a realização de curativos diários. Para certificar que todos estes estavam hígidos foi realizado exame clínico e hemograma completo de cada animal. Na Tabela 1 estão representados as variáveis fisiológicas (freqüência cardíaca, respiratória, temperatura corporal) e hematológicas (contagem de eritrócitos, concentração de hemoglobina e hematócrito) avaliadas nos 20 animais utilizados nesse estudo e os valores de referência dessas variáveis. Os valores de frequência cardíaca e respiratória elevados podem estar relacionados ao fato da avaliação clínica não ter sido realizada dentro das baias e os animais terem caminhado até o brete. Na tabela 2 estão demonstrados os resultados obtidos de concentração sanguínea de glicose, lactato, triglicérides e colesterol obtidos com o aparelho portátil e com os métodos de referência.

O tempo de armazenagem da amostra até a determinação dos constituintes é muito importante para a glicose, pois, em temperatura ambiente, os eritrócitos promovem um consumo desta, na velocidade aproximada de 10% (do total) por hora (KANEKO, 1997). No presente trabalho as amostras foram acondicionadas em isopor com gelo durante 5 horas e após esse período foram congeladas e, com isso não foi observado consumo de glicose. Foram encontrados valores médios (e desvio padrão) de glicose de 4,689  0,69 e 4,44  0,43mmol/L no Accutrend®Plus e YSI 2300 STAT PLUS, respectivamente. Os dois aparelhos revelaram valores de acordo com os padrões de referência para equinos em repouso conforme descrito por HYYPPA et al. (1997), que afirmou que os valores fisiológicos de glicose se encontravam na faixa de 4,5 a 6,0mmol/L. Entretanto, não foi observada diferença estatística (p=0,18) entre os valores de glicose segundo teste T de Student. Na correlação de Pearson, obteve-se correlação fraca (r=0,08) entre os valores obtidos pelo aparelho portátil e pelo método de referência.

Na comparação dos valores referentes ao lactato, os resultados foram obtidos a partir da mensuração de sangue total (expressos em valores plasmáticos) pelo Accutrend® Plus e de plasma pelo YSI 2300 STAT PLUS. Em ambos os métodos, determinou-se o lactato em mmol/L. No aparelho portátil, o valor médio (e desvio padrão) encontrado foi de 1,57  0,39mmol/L e no lactímetro de bancada foi de 0,66  0,27 mmol/L.

O resultado encontrado nesse trabalho corrobora o que foi descrito por Soares, em 2008, que afirmou que mensurações de lactato realizadas a partir do plasma apresentavam valores inferiores às determinações feitas com o sangue total. O Accutrend® Plus determina valores plasmáticos de lactato por meio de cálculos feitos a partir de amostras de sangue total. Neste estudo os valores obtidos foram superestimados pelo Accutrend®Plus, estando de acordo com Franchini et al. (2004), quando afirmaram que, para concentrações abaixo de 5 mmo/L outro lactímetro portátil (Accusport®), que utiliza a mesma tecnologia, também revelou mesmo comportamento. Entretanto, os valores da concentração de lactato sanguíneo revelados pelo aparelho portátil se encontraram dentro do padrão fisiológico, para equinos em repouso (1,11 a 1,78 mmol/L), segundo Kaneko (1989).

Notou-se diferença estatística, entre os métodos de determinação, pelo Teste T de Student (p<0,05) onde se obteve significância muito próxima de zero (p<0,00) e correlação de Pearson (r=0,407) apenas moderada. Diferente dos trabalhos de alguns autores (Franchini et al., 2004; Kobayashi, 2007; Planche et al., 2001) que compararam outro lactímetro portátil (Accusport®), com o mesmo aparelho de referência do presente trabalho, onde foram reveladas correlações forte de r=0,9632, de r=0,95 e de r=0,94, respectivamente. De acordo com Planche et al. (2001), é possível que para concentrações maiores de lactato (acima de 5mmol/L) o desempenho do aparelho aumente.

As concentrações séricas médias (e desvio padrão) de triglicerídeos e colesterol determinadas pelo método laboratorial de referência, foram de 19  7,39mg/dL e 62,65  14,16mg/dL, respectivamente. No Accutrend®Plus o intervalo de leitura para os triglicérides é de 70 a 600 mg/dL e para o colesterol é de 150 a 300 mg/dL. Os resultados revelaram-se de acordo com os valores referenciais para equinos em repouso, todavia se encontraram fora do intervalo de leitura do aparelho portátil, não sendo possível a obtenção de resultados, indicado por LOW no visor.

CONCLUSÕES

A partir da análise dos resultados obtidos pelos métodos laboratoriais de referência, concluiu-se que a utilização do aparelho portátil Accutrend® Plus, segundo a recomendação do fabricante, para determinação de glicose, lactato, triglicérides e colesterol sanguineos, não foi um método diagnóstico confiável e aplicável para a utilização na clínica médica de equinos.

REFERÊNCIAS

BRUSS, M. L. Lipids and ketones. In: KANEKO, J. J. (Ed.) Clinical biochemistry of domestic animals. New York: Academic Press, 1980. p. 83-95.

CUNNINGHAM, J.G. Termorregulação. In: Tratado de fisiologia veterinária. São Paulo: Guanabara Koogan, 1999. p.507-514.

FRANCHINI, E.; MATSUSHIGUE, K. A.; COLANTONIO, E.; KISS, M.A.P.D. Comparação dos analisadores de lactate accusport e yellow springs. Revista Brasileira de Ciência e Movimento, v. 12, n. 1, p. 39-44. 2004.

HYYPPA, S.; RASANEN, L. A.; POSO, A. R. Resynthesis of glycogen in skeletal muscle from standardbred trotters after repeated bouts of exercise. American Journal of Veterinary Research, v. 58, n. 2, p. 162-166, 1997.

KANEKO, J.J. Clinical biochemistry of domestics animals. 4 ed., Academic Press: San Diego, 1989, p. 480-486.

KANEKO J.J. Serum proteins and dysproteinemias. In: KANEKO, J.J.; HARVEY, J.W.; BRUSS M.L. (Eds.). Clinical Biochemistry of Domestic Animals. 5.ed, San Diego. Academic Press, 1997. p.317-367.

KOBAYASHI, M. Simple Lactate  measuremente in horses using a portable lactate analizyer with lancet skin puncture under field conditions. Journal of Equine Science, vol. 18, n. 1, p. 5-11, 2007.

MACORIS, D. G. Exame clínico. In: Fórum de Gastroenterologia Equina. Curitiba: [s.n.],1994. p.10-16.

PLANCHE, T.; KRISHNA, S.; KOMBILA, M.; ENGEL, K.; FAUCHER, J. F.; NGOUMILAMA, E.; KREMSNER, P. G.. Comparison of methods for the rapid laboratory assessment of children with malaria. American Journal of Tropical Medicine and  Hygiene, cap. 65, p. 599-602, 2001.

REHUNEN, S.; Näveri, H.; Kuoppasalmi, K.; Härkönen, M. High-energy phosphate compounds during exercise in human slow-twitch and fast-twitch muscle fibers. Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation, vol. 42 p.499-506, 1982.

RODIEK, A., STULL, C.L.. Fat metabolism. In: THOMPSON, K.N. Basic Equine Nutrition and its Physiological Functions. St. Louis: Purina Mills Inc, 1997 p. 43–51.

SPEIRS, V.C. O Sistema respiratório. In: Exame Clínico de Eqüinos. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 1999. p.37-81.

SWENSON, M. J.; REECE, W. O. Fisiologia dos animais domesticos. In: BEITZ, D. C. Metabolismo dos carboidratos. 11ed. Guanabara 1996. p. 403 – 411.

Tabela 1: Variáveis fisiológicas e hematológicas (médiadesvio padrão) determinadas durante exame clínico de eqüinos (n=20) e valores de referencia da espécie (Brasília, 2010).

|  | Variáveis fisiológicas | Valores de Referência1 |
| --- | --- | --- |
| Freqüência cardíaca (bpm) | 46  7,7 | 24 – 482 |
| Freqüência respiratória (mpm) | 25  8,7 | 18 – 203 |
| Temperatura corporal (oC) | 37,5  0,62 | 37,2 – 38,24 |
| Hematócrito | 36  5,32 | 32 – 521 |
| Hemoglobina (g/dL) | 11,88  2,27 | 11 – 191 |
| Leucócitos Totais (x103/uL) | 10,51  2,71 | 5,5 – 12,51 |

1. KANEKO et al., 1997; 2. MACORIS, 1994; 3. SPEIRS, 1999; 4. CUNNINGHAM, 1999.

Tabela 2: Concentrações sanguíneas de glicose, lactato, triglicérides e colesterol (média  desvio padrão) de eqüinos (n=20) determinadas por equipamento portátil (Accutrend Plus) e por metodologia laboratorial convencional (Brasília, 2010).

|  | Glicose (mg/dL) | Lactato (mmol/L) | Triglicérides (mg/dL) | Colesterol (mg/dL) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Accutrend®Plus | 4,67  0,69 | 1,57  0,39 | low | low |
| YSI2300 STAT PLUS | 4,44  0,43 | 0,66  0,27* | - | - |
| Bio2000 – BioPLUS® | - | - | 19  7,39 | 62,65  14,17 |
| Valores de Referência | 4,27 - 7,321 | 0,55 - 1,112 1,11 - 1,783 | 4 – 444 | 75 – 1505 |

* indica diferença estatística entre os métodos de determinação (p<0,05).

1.HYYPPA et al., 1997; 2.RODIEK & STULL, 1997; 3.KANEKO, 1989; 4.BRUSS, 1980; 5.KANEKO et al., 1997